RST3100电化学工作站使用说明

- 使用范围

线性扫描伏安法、线性扫描溶出伏安法、线性扫描循环伏安法、阶梯伏安法、阶梯溶出伏安法、阶梯循环伏安法、方波伏安法、方波溶出伏安法、方波循环伏安法、差示脉冲伏安法、差示脉冲溶出伏安法、常规脉冲伏安法、差示常规脉冲伏安法、单电位阶跃计时电流法、单电位阶跃计时电量法。

二、操作步骤

- 开机：打开电脑，开启RST3100电化学工作站电源开关，需稳定一段时间。

（注：绿色铁夹接工作电极，红色铁夹接对电极，黄色铁夹接参比电极。）

2、打开软件，运行程序。

3、选定电化学实验方法：例如：循环伏安测定，点击方法分类中的“线性扫描技

术”，双击实验方法中的“循环伏安法”，出现循环伏安法参数设定菜单，初始

电位和开关电位设定值一样，电流极性设为“氧化”，如实验出现电流溢出的

现象（图像未出现峰，出现水平线），将灵敏度调高，其他设置随实验方法不

同而改变。

- 打开“控制”下的“开始实验”，界面右上角出现“剩余时间”

- 实验结束，“剩余时间”将消失，将实验结果另存为目标文件，此文件类型为

工作站的默认类型，Excell无法打开 。

- 打开目标文件下的实验图形，打开数据处理下的“查看数据”，选择显示曲线

（不选第一次循环），确定。出现数据列表对话框，点击保存，保存类型为

Excel。

三、注意事项

- 有时电脑用优盘时可能不太好用，重启一下可能就好了 。

- 如对比电极有油腻粘上，用丙酮清洗，后分别用铬酸溶液和去离子水清洗干净。

- 工作站每隔半个月启动一次，时间为大于半个小时。

RST3100电化学工作站仪器规格说明

生产厂家：

郑州世瑞思仪科技有限公司

产品型号：

RST3100电化学工作站

主要参数：

电位扫描范围          ±12.8V

电位分辩率            0.1mV
最大恒电流            ±250mA
温度稳定性            <10uV/℃
输入阻抗//电容        >1013Ω// <10pF
CV和LSV扫描速率       0.001～10000mV/s
D/A分辨率             16bit
A/D分辨率             24bit
电位激励及测量精度    0.2%
电流激励及测量精度    0.2%
电流测量量程          ±100nA～±250mA共14档

固定资产编号：无